台通TT-5166可程式温湿度控制系统 —通讯协议手册—

- 控制器通讯方式及通讯格式

1、通讯方式MODBUS  RTU  RS485通讯

2、通讯地址：ADD=0

- 通讯格式：38400，8，1，偶

二、通讯接线

控制器屏幕后COM口后，7脚接RS485+，8脚接RS485—

三、通讯地址参数表

| 通讯地址表 |
| --- |
| 字地址 | 内容 | 读/写 |  | 位地址 | 内容 | 读/写 |
| 0000 | 温度PV（第1路温度） | 读 |  | 0000 | 启动 | 读/写 |
| 0001 | 温度SV | 读 |  | 0001 | 停止 | 读/写 |
| 0002 | 温度输出量 | 读 |  | 0002 | 保留 |  |
| 0003 | 湿度PV | 读 |  | 0003 | 保留 |  |
| 0004 | 湿度SV | 读 |  | 0005 | 保留 |  |
| 0005 | 湿度输出量 | 读 |  | 0006 | 保留 |  |
| 0006 | 运行到计时H | 读 |  | 0007 | 保留 |  |
| 0007 |  |  |  | 0008 | 保留 |  |
| 0008 | 运行到计时M | 读 |  | 0009 | 保留 |  |
| 0023 | 运行/停止状态 | 读 |  | 0010 | 保留 |  |
| 0025 | 定值/程式状态 | 读 |  | 0011 | 受权 | 读/写 |
| 0027 | 故障信息 | 读 |  | 0012 | 保留 |  |
| 0036 | 第2路温度 | 读 |  | 0013 | 保留 |  |
| 0037 | 第3路温度 | 读 |  | 0014 | 保留 |  |
| 0043 | 第4路温度 | 读 |  | 0015 | 保留 |  |
| 0022 | 第5路温度 | 读 |  | 0016 | 保留 |  |
| 0038 | 定值温度设定 | 读/写 |  | 0017 | 保留 |  |
| 0039 | 定值湿度设定 | 读/写 |  | 0018 | 保留 |  |
| 0100 | 温度斜率 | 读/写 |  | 0019 | 保留 |  |
| 0101 | 湿度斜率 | 读/写 |  |  |  |  |

例如：串口码如下：

- 读温度实际值00030000000185DB

回复00 03 02 0A 37 C2 F2   表示H0A37=2615  表示26.15度

- 读温度设定值000300010001D41B

回复00 03 02 01 5E 05 EC  表示H015E=350  表示35.0度

- 设定温度为35.0度

定值度温度设定值00060026015EE9B8

- 设定温度为-10.0度（负数为65536-100=65436=FF9C)

定值度温度设定值00060026FF9C2849

5、读故障信息0003001B0001F5DC

回复00 03 02 00 11 45 88表示H11=17表示VALUE=17报警内容="电源欠相或逆相。 "

6、启动设备  启动00050000FF008DEB

7、停止设备  停止00050001FF00DC2B

| 0028故障信息通讯地址表 |
| --- |
| 值 | 故障信息 | 备注 |
| 0 | VALUE=0警内容="无故障 |  |
| 1 | VALUE=1报警内容="CM1压缩机过流保护跳脱。" |  |
| 2 | VALUE=2报警内容="CM1压缩机超压保护跳脱。" |  |
| 3 | VALUE=3报警内容="CM1压缩机油压异常。" |  |
| 4 | VALUE=4报警内容="CM2压缩机过流保护跳脱。 " |  |
| 5 | VALUE=5报警内容=" CM2压缩机超压保护跳脱。" |  |
| 6 | VALUE=6报警内容=" CM2压缩机油压异常。" |  |
| 7 | VALUE=7报警内容=" CM3压缩机过流保护跳脱。" |  |
| 8 | VALUE=8报警内容=" CM3压缩机超压保护跳脱。" |  |
| 9 | VALUE=9报警内容="储水箱缺水。" |  |
| 10 | VALUE=10报警内容="报警A。" |  |
| 11 | VALUE=11报警内容="CM3压缩机油压异常。 " |  |
| 12 | VALUE=12报警内容="CM4压缩机过流保护跳脱。" |  |
| 13 | VALUE=13报警内容=" CM4压缩机超压保护跳脱。" |  |
| 14 | VALUE=14报警内容="CM4压缩机油压异常。 " |  |
| 15 | VALUE=15报警内容="加热管空焚保护。 " |  |
| 16 | VALUE=16报警内容=" 加湿管空焚保护。" |  |
| 17 | VALUE=17报警内容="电源欠相或逆相。 " |  |
| 18 | VALUE=18报警内容="箱内温度超温保护。 " |  |
| 19 | VALUE=19 报警内容="报警B。" |  |
| 20 | VALUE=20报警内容="报警C。" |  |
| 21 | VALUE=21报警内容="箱内运风机异常。 " |  |
| 22 | VALUE=22报警内容=" 冷却水塔异常。" |  |
| 23 | VALUE=23 报警内容=" 干球SCR故障。" |  |
| 24 | VALUE=24报警内容=" 湿球SCR故障。" |  |
| 25 | VALUE=25报警内容=" 温度传感器错误。" |  |
| 26 | VALUE=26报警内容=" 湿度传感器错误。" |  |
| 27 | VALUE=27报警内容=" 箱内温度超限异常。" |  |

THE END

资料编号  TT01 201203

2008..2.08

# Text boxes

资料编号  TT01 200802